## Workings
Cosmic Pi HV Calibration Graph
Inputs: Measured data
Advansid Datasheet up_54_1432731416.pdf, figure 3					Overvoltage	5	(2 min, 6 max)

Temperature	Target V read	Target V Calc			Voltage (inc over.)		Hex setpoint (see previous sheet)				Header	Hexval	Offset
0	25.5	25.5			30.5		4.37	-113	143	8F	0x	0x8F		98
1		25.525			30.525		4.395	-113	143	8F	0x	0x8F		98
2		25.55			30.55		4.42	-114	142	8E	0x	0x8E		97
3		25.575			30.575		4.445	-115	141	8D	0x	0x8D		97
4		25.6			30.6		4.47	-115	141	8D	0x	0x8D		96
5		25.625			30.625		4.495	-116	140	8C	0x	0x8C		96
6		25.65			30.65		4.52	-117	139	8B	0x	0x8B		95
7		25.675			30.675		4.545	-117	139	8B	0x	0x8B		95
8		25.7			30.7		4.57	-118	138	8A	0x	0x8A		94
9		25.725			30.725		4.595	-119	137	89	0x	0x89		94
10	25.75	25.75			30.75		4.62	-119	137	89	0x	0x89		93
11		25.775			30.775		4.645	-120	136	88	0x	0x88		93
12		25.8			30.8		4.67	-121	135	87	0x	0x87		92
13		25.825			30.825		4.695	-121	135	87	0x	0x87		92
14		25.85			30.85		4.72	-122	134	86	0x	0x86		91
15		25.875			30.875		4.745	-122	134	86	0x	0x86		r
16		25.9			30.9		4.77	-123	133	85	0x	0x85		90
17		25.925			30.925		4.795	-124	132	84	0x	0x84		90
18		25.95			30.95		4.82	-124	132	84	0x	0x84		89
19		25.975			30.975		4.845	-125	131	83	0x	0x83		88
20	26	26			31		4.87	-126	130	82	0x	0x82		88
21		26.025			31.025		4.895	-126	130	82	0x	0x82		87
22		26.05			31.05		4.92	-127	129	81	0x	0x81		87
23		26.075			31.075		4.945	-128	128	80	0x	0x80		86
24		26.1			31.1		4.97	-128	128	80	0x	0x80		86
25		26.125			31.125		4.995	-129	127	7F	0x	0x7F		85
26		26.15			31.15		5.02	-130	126	7E	0x	0x7E		85
27		26.175			31.175		5.045	-130	126	7E	0x	0x7E		84
28		26.2			31.2		5.07	-131	125	7D	0x	0x7D		84
29		26.225			31.225		5.095	-131	125	7D	0x	0x7D		83
30	26.25	26.25			31.25		5.12	-132	124	7C	0x	0x7C		83
31		26.275			31.275		5.145	-133	123	7B	0x	0x7B		82
32		26.3			31.3		5.17	-133	123	7B	0x	0x7B		82
33		26.325			31.325		5.195	-134	122	7A	0x	0x7A		81
34		26.35			31.35		5.22	-135	121	79	0x	0x79		81
35		26.375			31.375		5.245	-135	121	79	0x	0x79		80
36		26.4			31.4		5.27	-136	120	78	0x	0x78		80
37		26.425			31.425		5.295	-137	119	77	0x	0x77		79
38		26.45			31.45		5.32	-137	119	77	0x	0x77		79
39		26.475			31.475		5.345	-138	118	76	0x	0x76		78
40	26.5	26.5			31.5		5.37	-139	117	75	0x	0x75		78
41		26.525			31.525		5.395	-139	117	75	0x	0x75		77
42		26.55			31.55		5.42	-140	116	74	0x	0x74		77
43		26.575			31.575		5.445	-141	115	73	0x	0x73		76
44		26.6			31.6		5.47	-141	115	73	0x	0x73		76
45		26.625			31.625		5.495	-142	114	72	0x	0x72		75
46		26.65			31.65		5.52	-142	114	72	0x	0x72		75
47		26.675			31.675		5.545	-143	113	71	0x	0x71		74
48		26.7			31.7		5.57	-144	112	70	0x	0x70		74
49		26.725			31.725		5.595	-144	112	70	0x	0x70		73

## Calibration data from unit 15
Hex	Voltage	Bin	Delta Set	Delta V
FF	26.13	255
FE	26.76	254	-1	0.63
DF	27.38	223	-31	0.62
CF	28.01	207	-16	0.63
BF	28.63	191	-16	0.62
AF	29.26	175	-16	0.63
9F	29.88	159	-16	0.62
8F	30.51	143	-16	0.63
7F	31.13	127	-16	0.62
6F	31.75	111	-16	0.62
5F	32.38	95	-16	0.63
4F	33	79	-16	0.62	-0.03875		1 hex = 0.038V
3F	33.63	63	-16	0.63		38mV/value
2F	34.25	47	-16	0.62		Base at 26.13V
1F	34.88	31	-16	0.63
F	35.5	15	-16	0.62